LC/MS定量アプリ 仕様書

1. 目的

本アプリは、LC/MS測定によって得られた脂肪酸代謝物等のピーク面積データから、内部標準補正、ブランク補正、検量線計算および前処理補正を行い、最終的な濃度を算出するためのツールである。

本アプリは以下のサンプル種別に対応する。

- 血漿（Plasma）

- 糞便（Feces）

2. 入力ファイル

本アプリでは以下の3種類のExcelファイルを入力する。

サンプルデータファイル

LC/MSソフトから出力された面積値データ。

必須項目

- データファイル名

- 各化合物の面積値

例

- 9-PAHSA : 面積

- 12-PAHSA : 面積

- 9-PAHSA-d4 : 面積

など

メタデータファイル

サンプルの前処理情報を記録したファイル。

必須項目

- データファイル名

- サンプル量

- 溶媒添加量

- カラム抽出持ち込み量

- 溶出量

- インジェクション量

血漿の場合

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サンプル量 | 血漿量（µL） |
| 溶媒添加量 | 添加した溶媒量（µL） |

糞便の場合

同じ列名を使用する。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サンプル量 | 糞便秤取量（mg） |
| 溶媒添加量 | 糞便への溶媒添加量（µL） |

検量線ファイル

必須項目

- Compound

- Slope

- Intercept

- LLOQ

- LLOQ_response

- ULOQ_response

3. サンプル種別

アプリ起動時に以下から選択する。

- 血漿

- 糞便

4. データ変換

サンプルデータはWide形式からLong形式へ変換する。

変換後データは以下の構造になる。

- データファイル名

- Compound

- Area

5. 内部標準の決定

化合物名に「d4」を含む化合物を内部標準と判定する。

例

- 9-PAHSA-d4

内部標準面積をIS_Areaとして取得する。

6. Response Ratio算出

各化合物について以下を計算する。

Response Ratio ＝ Area ÷ IS_Area

以降の計算はすべてResponse Ratioを使用する。

7. ブランク補正

データファイル名に「blank」を含むサンプルをブランクサンプルと判定する。

各化合物についてブランクサンプルのResponse Ratio平均値を算出する。

補正式

補正後Response Ratio ＝ Response Ratio − ブランク平均Response Ratio

計算結果が負になる場合は0とする。

ブランクが存在しない場合

ブランク平均値を0とみなし、補正は行わない。

8. 検量線計算

検量線はResponse Ratioベースで計算する。

Raw濃度は次式で求める。

Raw濃度 ＝（補正後Response Ratio − Intercept）÷ Slope

9. 前処理補正

サンプル前処理中の希釈および濃縮操作を補正する。

抽出液中濃度は以下で算出する。

抽出液中濃度(pg/µL)

＝ Raw濃度

÷ インジェクション量

× 溶出量

÷ カラム抽出持ち込み量

×（サンプル量＋溶媒添加量）

÷ サンプル量

10. 最終濃度算出

血漿

最終濃度

＝ 抽出液中濃度

単位

pg/µL

糞便

まず抽出液中濃度(pg/µL)を算出する。

その後、糞便重量当たりへ換算する。

最終濃度

＝ 抽出液中濃度

× 溶媒添加量

÷ サンプル量

単位

pg/mg

例

糞便秤取量

50 mg

溶媒添加量

500 µL

抽出液中濃度

10 pg/µL

の場合

最終濃度

10 × 500 ÷ 50

＝ 100 pg/mg

11. LOQ判定

下限判定

補正後Response RatioがLLOQ_response未満の場合

LOQ_flag = TRUE

それ以外

LOQ_flag = FALSE

12. ULOQ判定

上限判定

補正後Response RatioがULOQ_response超過の場合

ULOQ_flag = TRUE

それ以外

ULOQ_flag = FALSE

13. QC判定

内部標準の再現性確認を行う。

データファイル名に「抽出効率」を含むサンプルをQC基準サンプルとする。

各サンプルについて以下を算出する。

比率

＝（Area ÷ インジェクション量）

÷（抽出効率サンプル平均）

判定基準

- 0.5未満 → QC異常

- 1.5超過 → QC異常

上記以外は正常とする。

14. 結果表示

通常値

血漿

123.456 pg/µL

糞便

123.456 pg/mg

LOQ未満

化合物ごとのLLOQ値を表示する。

例

<0.005 pg/µL

または

<0.005 pg/mg

ULOQ超過

ERROR (>ULOQ)

QC異常

ERROR(IS QC)

15. Excel出力

出力ファイルには3シート作成される。

Long

全計算結果を格納する。

主な項目

- Area

- IS_Area

- response

- blank_response

- response_corrected

- Conc_raw

- Conc_pg_ul

- Conc_final

- LOQ_flag

- ULOQ_flag

- QC_flag

- Result_display

Result_with_LOQ

報告用シート。

LOQ未満は

として表示する。

例

- <0.005 pg/µL

- ERROR (>ULOQ)

- ERROR(IS QC)

- 0.352 pg/µL

Result_numeric_only

統計解析用シート。

正常値のみ数値で出力する。

以下は空欄とする。

- LOQ未満

- ULOQ超過

- QC異常

16. 判定フラグの意味

| フラグ | FALSE | TRUE |
| --- | --- | --- |
| LOQ_flag | 正常範囲 | LLOQ未満 |
| ULOQ_flag | 正常範囲 | ULOQ超過 |
| QC_flag | QC正常 | QC異常 |

TRUEは注意または異常を示す。

FALSEは正常を示す。

17. まとめ

本アプリは、Response Ratioを基準とした定量モデルを採用し、

- 内部標準補正

- ブランク補正

- 検量線計算

- 前処理補正

- 血漿(pg/µL)算出

- 糞便(pg/mg)算出

- LOQ/ULOQ判定

- QC判定

を自動実行し、解析用および報告用のExcelファイルを出力する。